## Slide 1
Kalvin Double Bridge
直流双臂电桥
浙江大学 物理实验教学中心

## Slide 2
0
预备实验
PREPARATORY EXPERIMENT
用直流双臂电桥测量金属导体电阻
实验要求：
1、熟悉双臂电桥按钮功能；
2、根据电路图，接入待测金属导体，选择适当倍率，测量其阻值。

## Slide 3
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND

## Slide 4
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND
W. Thomson
1824-1907
开尔文
1862年英国的W.汤姆孙在研究利用单臂电桥测量小电阻遇到困难时，发现引起测量产生较大误差的原因是引线电阻和连接点处的接触电阻。这些电阻值可能远大于被测电阻值。因此,他提出了新的桥路，想办法消除或减小接线电阻和接触电阻对测量结果的影响，被称为汤姆孙电桥。后因他晋封为开尔文勋爵，故又称开尔文电桥。
C. Wheatstone
1802-1875
惠斯登

## Slide 5
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUND
t
… …
电线电报
放大器
1912
惠斯登电桥：140微欧
1843
1865
开尔文电桥：1微欧
麦克斯韦电桥
维恩电桥
1891
1E-4 – 99.99999E6 | 1.00000E-18 – 999.9999E18
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1E-17 – 9.999999 F | 1.00000E-18 – 999.9999E18 F
1E-12 – 99.99999 H | 1.00000E-18 – 999.9999E18 H
1940s
阻抗分析仪（LCR表）
如今

## Slide 6
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 7
掌握双臂电桥测量低电阻的原理和使用方法
了解单臂电桥与双臂电桥的关系和区别
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 8
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE

## Slide 9
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
Rx
r1
r2
接触电阻与导线电阻的影响
r1和r2代表接触电阻和导线电阻，一般在0.01-1 Ω的数量级。由图可见，当测量电阻时r1和r2会包含于内，实际测得的阻值为Rx+r1+r2，当Rx与r1、r2同数量级时引入的误差就很大。

## Slide 10
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
四端接入法减小误差
为了消除（或减小）接线电阻对测量结果的影响，用四端接入法进行电阻连接。与两端接入法相比，四端接入法“转移”了附加电阻相对于待测电阻的位置。如图所示，C1’P1’P2’C2’是一个完整的低值电阻，其中C1’和C2’称为电流接头，P1’和P2’称为电位接头，介于电位接头间绿色的部分才是实测电阻Rx，附加电阻r1、r2已被“转移”到被测电阻之外，而新增的附加电阻r3、r4并不与Rx直接串联，因此不会改变待测电阻的阻值。
Rx
r1
r2
C1
C2
P1
P2
r3
r4
C1’
P1’
P2’
C2’

## Slide 11
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
双臂电桥原理
G
B
R3
R2
R1
R4
Px2
Px1
Ps1
Ps2
Rx
Rs
D
r

Cx1
Cs1
Cx2
Cs2
把采用四端接入法的低电阻接入原惠斯登（单臂）电桥，演变成双臂电桥，其等效电路如左图所示。为了消除附加电阻的影响，分别接入阻值均大于10 的标准电阻R3和R4，且为考虑电桥平衡时R1/R2与R3/R4的差别对测量结果的影响，用阻值小于0.001 的粗导线r来连接电阻Rx和Rs。此外，电路中加接一放大电路，用以增加灵敏度，使不平衡电流IG通过放大后再由检流计指示。

## Slide 12
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
G
B
R3
R2
R1
R4
Px2
Px1
Ps1
Ps2
Rx
Rs
D
r

Cx1
Cs1
Cx2
Cs2
I
I2
IG
I1
I3
当电桥平衡时，检流计指示为零，IG=0。这时通过R1和R2的电流相等，记为I1，通过R3和R4的电流也相等，记为I2，忽略附加电阻的影响，根据基尔霍夫定律，有：

## Slide 13
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
G
B
R3
R2
R1
R4
Px2
Px1
Ps1
Ps2
Rx
Rs
D
r

Cx1
Cs1
Cx2
Cs2
I
I2
IG
I1
I3
解放程组得：
若在电桥使用过程中始终确保R1/R2=R3/R4成立，则上式中第二项为零，公式转化为：
可见，当双臂电桥调节平衡时，由比较臂电阻Rs和比率臂R1/R2示数的乘积，便可求得待测低电阻Rx的值。

## Slide 14
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
为确保R1/R2=R3/R4在电桥使用过程中始终成立，通常将两对比率臂（R1/R2，R3/R4）选用双十进制电阻箱。它的基本原理是将两个相同十进制电阻器的转臂连接在同一转轴上，这样在转臂的任一位置都将保持R1和R3，R2和R4分别相等。在实际双臂电桥中，很难做到R1/R2=R3/R4，为了减小误差，要求电阻r越小越好，因此使用阻值小于0.001 的粗导线来连接Rx和Rs。

## Slide 15
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
金属电阻随温度变化的特性：
  高温（线性）：电子声子相互作用主导
  低温（幂次）：电声、电电、轨道电子
室温下，温度变化不大时，金属温阻表现为线性：
金属电阻与温度系数
为温度系数（）
来源：wikipedia
Bloch-Grüneisen theorem

## Slide 16
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE

## Slide 17
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
QJ44型直流双臂电桥
四端接入
倍率
检流计开关
阻值细调盘
阻值粗调盘

## Slide 18
4
实验仪器
EXPERIMENT DEVICE
温控装置
加热开关
风扇开关
温度调节

## Slide 19
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT

## Slide 20
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
1、测量金属导体电阻率
（1）开启双臂电桥，开启检流计，灵敏度调节至最低，调零检流计；
（2）接入待测金属导体，选择适当倍率，先按B通电，后按G检流，调节阻值粗调与细调盘，使检流计偏转减小。逐渐提高电桥灵敏度，调节电桥平衡，在最高灵敏度读数：
Rx = 倍率 *（阻值粗调 + 阻值细调）
（3）分别测量金属导体的直径和长度。

## Slide 21
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
2、测量金属导体电阻温度系数
（1）接入待测金属导体，在双臂电桥检流计灵敏度最高档调节电桥平衡；
（2）开启加热装置，设定目标温度；
（3）采用加温或降温法，温度每改变5 ℃左右测量电阻及其对应温度，记录10组数据。

## Slide 22
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT

## Slide 23
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT
1、测量金属导体电阻率
（1）实验数据
（2）分别求出R、d、L的不确定度，并写出各分量不确定度表达式，利用间接测量计算合成不确定度的方法计算电阻率的不确定度；
（3）写出电阻率的结果表达式：
 | 阻值 R | 直径 d | 长度 L | 电阻率 
数值 |  |  |  | 

## Slide 24
6
实验结果
EXPERIMENT RESULT
2、测量金属导体电阻温度系数
（1）实验数据
（2）充分利用数据，将数据分别代入，求出值，再求出平均值，并与理论值比较，求相对误差；
（3）作Rt-t特性曲线，根据曲线求出值，与理论值比较，求相对误差。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
升温t/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
降温t/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
电阻Rx/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
Kalvin Double Bridge
MANY THANKS
谢谢！